VALIDASI METODE ANALISIS SENYAWA CEFOTAXIME DENGAN STANDAR INTERNAL CEFADROXIL SECARA KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI

Iyan Sopyan, Rijal Syahril Maulana, Driyanti Rahayu

Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang

ABSTRAK

Sampai saat ini penelitian validasi metode analisis cefotaxime dalam pelarutnya menggunakan KCKT detektor UV belum dilaporkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas metode analisis cefotaxime dalam pelarutnya menggunakan KCKT detektor UV. Sampel dilarutkan dengan fasa gerak dianalisis menggunakan kolom C18 (octadecyl silane) 250 x 4,6 mm, ukuran partikel 10 μm, fase gerak 80:20 v/v dapar fosfat 0,01 M (pH 4,6) dan metanol dengan kecepatan alir 0,8 ml/menit, deteksi dilakukan pada 235 nm dengan standar internal cefadroxil. Metode analisis divalidasi berdasarkan parameter: selektivitas, akurasi, presisi, keterulangan, linieritas, LOD, LOQ, dan kesesuaian sistem. Validasi metode analisis menunjukkan hasil uji selektivitas Rs > 1,5, uji keterulangan dengan KV(%) < 2%, linieritas diperoleh pada rentang 5-25 μg/ml dengan koefisien korelasi (r) 0,9991-0,9992. Berdasarkan rasio luas area dan rasio tinggi puncak kromatogram diperoleh nilai LOD 0,046 dan 0,053 μg/ml, nilai LOQ 0,154 dan 0,178 μg/ml, persen akurasi 95,62-100,84% dan 93,76-101,99%, serta presisi KV(%) 0,82-0,159% dan 1,06-1,30%. Hasil uji kesesuaian sistem terhadap waktu retensi, rasio luas area, dan rasio tinggi puncak kromatogram menunjukkan KV(%) < 10%. Dapat disimpulkan bahwa metode analisis yang digunakan memiliki validitas sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Kata kunci: KCKT, Cefotaxime, validasi.

ABSTRACT

Analysis method validation of cefotaxime in it’s eluen using HPLC with UV detector has not been reported. This research was purposed to know the validity of cefotaxime analysis method in it’s eluen with HPLC UV detection. Samples were eluted with mobile phase and analyzed  using a mobile phase of 80:20 v/v buffer phosphate 0,01 M (pH 4,6) and methanol on an octadecylsilane column 250 x 4.6 mm, with UV detection at 235 nm. Cefadroxil was used as the internal standard. The result showed selectivity Rs > 1.5, repeatability expressed by its variation coefficient < 10%, linearity range 0.1-6 µg/ml with coefficient correlation (r) between 0,9991 and 0,9992 were obtained. Based on peak area and peak height chromatogram ratio, LOD was 0,046 and 0,053 μg/ml, LOQ was 0,154 and 0,178 μg/ml, accuracy percent was 95,62-100,84% and 93,76-101,99, precision (%CV) 0,82-0,159% and 1,06-1,30, and system suitability from retention time, peak area, and peak height chromatogram ratio which their %CV < 10%. The analysis method proved to be sensitive for cefotaxime analysis in mobile phase.

Key words: HPLC, Cefotaxime, validation

PENDAHULUAN

Cefotaxime adalah antibiotik golongan sefalosporin generasi ketiga yang mempunyai khasiat bakterisidal dan bekerja dengan menghambat sintesis mukopeptida pada dinding sel bakteri. Cefotaxime sangat stabil terhadap hidrolisis beta laktamase, maka cefotaxime digunakan sebagai alternatif lini pertama pada bakteri yang resisten terhadap penisilin. Pada pengobatan dengan cefotaxime, bila pasien memiliki volume distribusi sangat kecil, sebagian besar obat ada didalam darah. Antibiotik cefotaxime ini dapat diberikan secara i.v. dan i.m. karena absorpsi di saluran cerna kecil. Masa paruh eliminasi pendek sekitar 1 jam, maka diberikan tiap 12 jam MIC dapat dicapai dalam waktu 10 jam. Ikatan protein plasma sebesar 40 % (Prabaningrum dan Septiana, 2008).

Cefotaxime adalah antibiotik baru yang  hingga saat ini belum ada metode análisis yang tervalidasi yang dapat dijadikan acuan untuk menetapkan kadar antibiotik tersebut.. Untuk penetapan kadar cefotaxime, dilakukan analisis obat dalam pelarutnya. Sebelum dilakukan metode analisis, terlebih dahulu dilakukan validasi. Validasi metode analisis merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebagai pembuktian terhadap parameter-parameter tertentu yang dipersyaratkan dan ditetapkan sehingga analisis yang dilakukan mendapatkan hasil yang diinginkan.

Suatu metode analisis baru dapat digunakan apabila telah dilakukan validasi. Hal ini karena adanya perbedaan alat, keterbatasan alat, bahan kimia atau kondisi lain yang menyebabkan metode tersebut tidak dapat diterapkan secara keseluruhan. Sehingga sering dilakukan modifikasi, penyederhanaan maupun perbaikan metode, akibatnya metode tersebut harus divalidasi dengan cara yang benar. Apabila metode ini dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan (presisi, akurasi, selektivitas, batas deteksi, batas kuantitasi, stabilitas dan lain-lain), tidak menyimpang, dan diakui oleh pihak yang berkompeten, maka metode yang dimodifikasi ini dianggap valid dan dapat digunakan untuk analisis rutin (Hidayat, 1999).

Pengembangan penetapan kadar cefotaxime dalam sediaan farmasi telah dilakukan dengan menggunakan metode KCKT dengan detector UV dalam cairan cerebrospinal. Namun demikian, selama ini belum pernah dilaporkan penelitian mengenai velidasi metode penetapan cefotaxime dalam pelarut menggunakan  KCKT dengan detektor UV.

METODE PENELITIAN

# Alat Penelitian

Seperangkat alat kromatografi cair kinerja tinggi (Shimadzu LC-10 ATVP) yang dilengkapi dengan detektor UV-VIS SPD, auto injector Shimadzu System Controler SCL-A, kolom KCKT (Phenomenex); panjang 250 mm, diameter dalam 4,6 mm, ukuran partikel 10 μm, seperangkat alat spektrofotometer UV-Vis (analytical Jena, specord 200), pH meter (Ohmeter), ultrasonic bath (NEY 1510), timbangan analitik (Sartorius) kepekaan 0,1 mg, penyaring vakum beserta saringan berpori 0,2-0,45 μm, dan alat-alat gelas yang biasa digunakan di Laboratorium Penelitian.

Bahan Penelitian

Cefotaxime, cefadroxil. Semua reagen kimia berderajat p.a : natrium dihidrogen fosfat monohidrat (Merck), asam fosfat (Merck),  metanol p.a (Merck), akuabides (IKA), dan natrium hidroksida.

# Metode Penelitian

Pembuatan Fase Gerak dan Larutan Baku

Pembuatan bufer fosfat (NaH2PO4.H2O)

0.01 M, pH 4,6

Ditimbang seksama 0,69 gram natrium dihidrogen fosfat monohidrat, dimasukkan ke dalam labu ukur 500 ml, diencerkan dengan akuabides sampai tanda batas, ditambahkan asam fosfat untuk mengatur pH sampai 4,6 menggunakan pH meter (Snyder et al., 1997). Disaring menggunakan milipore dengan pori 0,2 μm, dengan bantuan vakum. Selanjutnya larutan diawaudarakan dengan ultrasonic bath selama 15-20 menit.

Pembuatan Fase Gerak

Ke dalam gelas ukur 100 ml, dicampurkan 80 bagian dapar fosfat pH 4,6 dan 20 bagian metanol. Campuran tersebut disaring menggunakan milipore dengan pori 0,2 μm, dengan bantuan vakum. Selanjutnya larutan diawaudarakan dengan ultrasonic bath selama 15-20 menit.

Penentuan Panjang Gelombang Pengukuran

Baku Cefotaxime

Ditimbang seksama 100 mg Cefotaxime, dilarutkan ke dalam labu ukur 200 ml dengan fase gerak hingga tanda batas sehingga diperoleh konsentrasi akhir 500 μg/ml. Dipipet 100 μl ke dalam labu ukur 10 ml, diencerkan dengan fase gerak sehingga diperoleh konsentrasi 5 μg/ml. Kemudian larutan di-scanning dengan spektrofotometer ultraviolet pada panjang gelombang 220-320 nm, sehingga diperoleh spektrum serapan dan panjang gelombang maksimum Cefotaxime.

Baku Cefadroxil

Ditimbang seksama 100 mg cefadroxil, dilarutkan ke dalam labu ukur 200 ml dengan fase gerak sampai tanda batas sehingga diperoleh konsentrasi 500 μg/ml. Dipipet 100 μl ke dalam labu ukur 10 ml, diencerkan dengan fase gerak sehingga diperoleh konsentrasi 5 μg/ml. Kemudian larutan discanning dengan spektrofotometer ultraviolet pada panjang gelombang 220-320 nm, sehingga diperoleh spektrum serapan dan panjang gelombang maksimum Cefotaxime.

Penentuan Ekstingsi Molar (ε) Cefotaxime

Dipipet sejumlah tertentu larutan Cefotaxime dari larutan baku Cefotaxime  dengan konsentrasi 500 μg/ml, dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, diencerkan dengan fase gerak sampai tanda batas, sehingga diperoleh konsentrasi akhir 7, 10, dan 12 μg/mL. Ketiga larutan tersebut kemudian dianalisis dengan spektrofotometer dan dibaca serapannya pada panjang gelombang maksimum Cefotaxime, dan ditentukan nilai ekstingsi molarnya dengan menggunakan persamaan :		............(3.1)

Keterangan : 	A	= absortivitas molar (A)

b 	= tebal kuvet (cm)

C 	= konsentrasi Cefotaxime

(Molar)

Optimasi Kondisi KCKT

Sistem KCKT yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

Kolom	 :	ODS/C18 (octadecyl silane), panjang 250 mm, diameter dalam 4,6 mm, dan ukuran partikel 10 μm

Fase gerak	 :	Metanol : NaH2PO4 (pH 2,2) (75 : 25, 78 : 22, 80 : 20 ) (akan dioptimasi)

Laju alir	 :  0,8 ml/menit

Standar internal	 :  Cefadroxil

Detektor	 :  UV 235 nm

Attenuation	 :  3

Minimum

Area Detection	 :  5000

Penentuan Komposisi  dari Fase Gerak

Larutan baku Cefotaxime dengan konsentrasi 10 μg/ml yang mengandung standar internal cefadroxil dengan konsentrasi akhir 5 μg/ml disuntikkan sebanyak 20 μl (auto injector) ke dalam alat KCKT dengan komposisi fase gerak yang berbeda-beda pada kecepatan alir 0.8 ml/menit, kemudian dilihat waktu retensi dan pemisahan kedua puncak (Cefotaxime dan cefadroxil) yang dihasilkan untuk kemudian digunakan pada tahap analisis berikutnya.

Pretreatment Sampel

Baku Cefotaxime dan Baku Cefadroxil

Ditimbang seksama 100 mg Cefotaxime, dilarutkan ke dalam labu ukur 10 ml dengan fase gerak hingga tanda batas sehingga diperoleh konsentrasi akhir 1000 μg/ml.

Ditimbang seksama 100 mg Cefadroxil, dilarutkan ke dalam labu ukur 10 ml dengan fase gerak hingga tanda batas sehingga diperoleh konsentrasi akhir 1000 μg/ml.

Validasi Metode Analisis Cefotaxime secara KCKT

Selektivitas

Dengan melihat kromatogram cefotaxime dan cefadroxil hasil pemisahan secara KCKT, tidak adanya puncak yang saling tumpang tindih, walaupun kedua zat dalam satu turunan. Selektivitas dinyatakan dengan nilai resolusi atau daya pisah (Rs) dan nilainya > 1,5

(Snyder et al., 1997).

Keterulangan (Repeatability)

Dibuat konsentrasi larutan Cefotaxime 10 μg/ml dalam fasa gerak, kemudian disuntikkan sebanyak 20 μl ke dalam alat KCKT pada kondisi optimum. Percobaan diulang sebanyak enam kali, kemudian dihitung koefisien variasinya (%KV).

Pembuatan Kurva Baku

Lima seri konsentrasi Cefotaxime 5, 10, 15, 20 dan 25 μg/ml dengan standar internal Cefadroxil konsentrasi 5 μg/ml dalam fasa gerak (pada setiap konsentrasi Cefotaxime) disiapkan dengan membuat pengenceran secara seri dari stok larutan baku Cefotaxime dengan fasa gerak. Selanjutnya sejumlah 10 μl disuntikkan ke dalam alat KCKT pada kondisi optimum. Penentuan linieritas dilakukan tiga kali pengulangan. Kurva kalibrasi yang diperoleh digunakan untuk menetapkan kadar sampel.

Persamaan garis regresi linier digambarkan sebagai hubungan antara konsentrasi Cefotaxime dari rasio luas area kromatogram atau tinggi puncak kromatogram Cefotaxime terhadap standar internal Cefadroxil, kemudian dihitung koefisien korelasinya.

Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantitasi (LOQ)

Nilai batas deteksi dan batas kuantitasi analisis Cefotaxime dihitung secara statistik melalui garis regresi linier dari kurva kalibrasi, nilai pengukuran akan sama dengan nilai b pada persamaan garis linier y = bx + a (Harmita, 2004).

Limit of detection (LOD) dinyatakan dengan :

...............................................(3.3)

atau dinyatakan lain sebagai rasio signal terhadap noise dengan perbandingan (3 : 1) atau secara matematis dinyatakan dengan persamaan Y = Yb + 3 Sb. Nilai Sb diperoleh dari persamaan :

,

dimana : Sy/x = 	........(3.4)

Limit of quantitation (LOQ) dihitung dengan persamaan :

..............................................(3.5)

atau dinyatakan lain sebagai rasio signal terhadap noise dengan perbandingan (10 : 1) atau secara matematis dinyatakan dengan persamaan Y = Yb + 10 Sb,  (J.C. Miller and J.N. Miller, 1988).

Akurasi dan Presisi

Akurasi dan presisi diperoleh dengan cara menetapkan kadar tiga sampel masing-masing tiga kali pengulangan (n = 3). Konsentrasi sampel dibuat sekitar kurva baku meliputi 3 10 μg/ml, 20 μg/ml dan 25 μg/ml. Kurva kalibrasi dengan koefisien korelasi terbaik digunakan untuk menetapkan Cefotaxime dalam sampel. Persen akurasi diperoleh dengan cara melihat kedekatan hasil dari sampel terhadap nilai nominal dan presisi dilihat dari nilai KV (%),

Presisi dinyatakan dengan  KV (%), dengan persamaan :

.........(3.6)

Keterangan :  KV = Koefisien variasi

SD = Standar deviasi

= Rata-rata

Uji Kesesuaian Sistem (System Suitability)

Uji kesesuaian sistem dilakukan terhadap sampel Cefotaxime konsentrasi 10 μg/ml dengan standar internal Cefadroxil 5 μg/ml dalam fasa gerak, kemudian disuntikkan sebanyak 20 μl ke dalam alat KCKT pada kondisi optimum. Percobaan diulang sebanyak enam kali (n = 6). Dari kromatogram yang diperoleh ditentukan keterulangan penyuntikan larutan baku yang dinyatakan dengan KV dari waktu retensi, rasio luas area dan rasio tinggi puncak, tailing faktor, dan asimetri puncak kromatogram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengukuran Spektrofotometer

Penentuan Panjang Gelombang Maksimum

Pada penetapan panjang gelombang larutan cefotaxime dalam pelarut diperoleh serapan maksimum pada panjang gelombang 235 nm dan untuk larutan cefadroxil diperoleh serapan maksimum pada 232 nm. Karena cefotaxime merupakan senyawa yang akan dianalisis, maka panjang gelombang maksimum cefotaxime ditetapkan sebagai panjang gelombang yang digunakan pada pendeteksian hasil analisis dengan KCKT. Hasil scanning dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1  Spektrum cefotaxime (atas) 235 nm dan cefadroxil (bawah) 232 nm

Panjang gelombang maksimum merupakan panjang gelombang dimana zat tersebut memiliki nilai absorbansi paling besar. Panjang gelombang maksimum dipilih karena pada panjang gelombang tersebut zat akan memberikan respon yang maksimum, terutama apabila konsentrasi analit yang akan dianalisis kecil konsentrasinya. Nilai panjang gelombang maksimum ini dapat digunakan untuk identifikasi kualitatif suatu senyawa, karena bersifat spesifik untuk setiap senyawa yang mempunyai gugus kromofor tertentu dan jenis transisi elektronik tertentu. Pada British Pharmacopoeia 2008 identifikasi cefotaxime dilakukan pada panjang gelombang maksimum 235 nmseperti halnya pada penelitian ini yang juga mengunakan  panjang gelombang maksimum cefotaxime pada 235 nm.

Hasil Penentuan Nilai Ekstingsi Molar (() cefotaxime

Penetapan nilai ekstingsi molar (() cefotaxime dilakukan dari tiga variasi konsentrasi, yaitu 14,66, 20,95, dan  27,23 μM dalam fase gerak pada panjang gelombang maksimum cefotaxime, yakni 235 nm. Nilai ekstingsi molar cefotaxime dihitung dengan membandingkan nilai serapan atau absortivitas molar cefotaxime terhadap tebal kuvet (umumnya 1 cm) dan konsentrasi cefotaxime yang diukur. Hasilnya menunjukkan nilai ekstingsi molar cefotaxime rata-rata 79.991, 86 M-1cm-1.. Nilai ini menunjukkan bahwa cefotaxime sangat memungkinkan untuk dideteksi dengan jdetektor ultraviolet pada sistem KCKT. Hal ini disebabkan karena adanya gugus kromofor (ikatan rangkap terkonjugasi) pada struktur cefotaxime. Nilai ekstingsi molar cefo dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1  Hasil Perhitungan Ekstingsi Molar (() Cefotaxime

| Data ekstingsi molar cefotaxime pada panjang gelombang 235 nm |
| --- |
| No. | Konsentrasi molar (M) | Serapan | Nilai ekstingsi molar ( (M-1cm-1) |
| 1 2 3 | 0,00001466 0,00002095 0,00002723 | 1,0864 1,8115 2,1621 | 74.106,41 86.467,78 79.401,39 |
| Jumlah |  |  | 239.975,58 |
|  |  |  | 79.991,86 |

Keterangan : 	Nilai ekstingsi molar = serapan dibagi konsentrasi cefotaxime dan tebal kuvet (1 cm)

Hasil Optimasi Kondisi KCKT

Sistem KCKT yang akan digunakan untuk optimasi kondisi adalah sebagai berikut:

Kolom	 :	ODS/C18 (octadecyl silane), panjang 250 mm, diameter dalam 4,6 mm, dan ukuran partikel 10 μm

Fase gerak	 :	Natrium dihidrogen fosfat (0,01 M, pH 4,6 diatur dengan penambahan NaOH) : metanol (75 : 25, 78 : 22, 79 :81 dan 80 : 20 v/v)

Kecepatan alir	 :  0.8 ml/menit

Standar internal	 :  Cefadroxil

Detektor	 :  UV 235 nm

Attenuation	 :  3

Area Detection

Minimum	 :  5000

Optimasi kondisi KCKT dilakukan terhadap parameter kromatografi meliputi waktu retensi, resolusi atau keterpisahan (Rs), jumlah keping teoritis (N), dan efisiensi kolom (HETP) dari berbagai variasi komposisi, (Hasil optimasi kondisi KCKT dapat dilihat pada Tabel 4.2). Prioritas utama pemilihan kondisi adalah nilai resolusi yang dihasilkan harus > 1,5 (L.R. Snyder et al., 1997), nilai resolusi > 1,5 menunjukkan bahwa kedua puncak terpisah secara sempurna. Prioritas kedua adalah waktu retensi, dibutuhkan waktu retensi yang cocok untuk keperluan metode analisis dalam matriks cairan hayati dimana zat pengotor menghasilkan puncak serapan pada waktu retensi 0-3 menit. Sehingga dibutuhkan waktu retensi diatas 3 menit.

Tabel 4.2  Hasil Optimasi Komposisi dan

Kecepatan Alir Fase Gerak

| Kompo sisi fase gerak | Waktu retensi cefadroxil (menit) | Waktu retensi cefotaxime (menit) | Reso lusi (Rs) | Jumlah keping teoritis (N) | HETP (L/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 : 25 | 3,750 | 7,518 | 1,92 | 16.323,559 | 0,01532 |
| 78 : 22 | 4,058 | 9,942 | 2,28 | 17.271,394 | 0,01447 |
| 79 : 21 | 4,192 | 10,542 | 2,37 | 15.014,323 | 0,01665 |
| 80 :20 | 4,400 | 10,933 | 2,72 | 16.806,119 | 0,01488 |

Keterangan : L = Panjang kolom KCKT (mm), Fasa

gerak Dapar Fosfat pH 4,6 : Metanol

Fase gerak dengan komposisi dapar fosfat 0,01 M pH 4,6 dan metanol (80 : 20) dengan kecepatan alir 0,8 ml/menit dipilih karena menghasilkan nilai resolusi (Rs) 2,72 (> 1,5) dan menghasilkan waktu retensi standar internal lebih dari 4 menit. Kecepatan alir 0,8 ml/menit sebenarnya jarang digunakan, saat ini kecepatan alir yang umum digunakan adalah 1 ml/menit. Kecepatan alir 0,8 ml/menit digunakan untuk meminimalisir tekanan di dalam kolom agar tekanan kolom tidak terlalu tinggi, bila tekanan kolom terlalu tinggi maka akan terjadi peningkatan tekanan sistem yang dapat memperpendek umur kolom dan pompa.

Walaupun tidak memiliki nilai HETP terkecil dan jumlah keping teoritis yang terbesar, waktu retensi 10,933 menit untuk cefotaxime dipilih karena pertimbangan puncak standar internal dengan waktu retensi 4,400 untuk memastikan puncak dari standar internal tidak tertutup oleh pengotor pada waktu validasi metode analisis dalam matriks cairan hayati yang biasanya terdeteksi pada waktu retensi antara 0 – 3 menit. Jumlah keping teoritis dapat digunakan untuk mengetahui kualitas dan kinerja kolom. Nilai keping teoritis akan meningkat dengan cara menurunkan laju alir fase gerak atau dengan menambah panjang kolom, tetapi akibatnya waktu analisisnya akan lebih lama. (Hasil perhitungan dari resolusi (Rs), jumlah keping teoritis (N), dan efisiensi kolom (HETP) dapat dilihat pada Lampiran A).

Selanjutnya hasil opimasi KCKT ini akan divalidasi dengan menggunakan validasi metode analisis.

Hasil Validasi Metode Analisis

Sistem KCKT yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

Kolom	 :	C18 (octadecyl silane), panjang 250 mm, diameter dalam 4,6 mm, dan ukuran partikel 10 μm

Fase gerak	 :	Dapar fosfat 0,01 M pH 4,6 dan metanol dengan perbandingan 80 : 20 v/v

Kecepatan alir	 :  0,8 ml/menit

Standar internal	 :  Cefadroxil

Detektor	 :  UV 235 nm

Attenuation	 :  3

Minimum Area Detection	 :  5000

Hasil Uji Selektivitas

Untuk mengetahui selektivitas suatu metode yang digunakan, dapat dilihat dari daya keterpisahan (resolusi) kedua puncak. Pada Gambar 4.2 terlihat puncak cefadoxil dengan waktu retensi 4,400 menit terpisah dari puncak cefotaxime dengan waktu retensi 10,933 menit dengan nilai resolusi Rs = 2,72, sesuai persyaratan untuk nilai resolusi yaitu > 1,5 (L.R. Snyder et al., 1997). Dengan nilai resolusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode KCKT ini dapat digunakan untuk menganalisis cefotaxime dengan menggunakan standar internal cefadroxil.

Gambar 4.2  Kromatogram cefotaxime dan standar internal cefadroxil

Hasil Uji Keterulangan (Repeatability)

Uji keterulangan dilakukan terhadap cefotaxime dengan konsentrasi 10 μg/ml menggunakan standar internal cefadroxil 5 μg/ml. Dilakukan replikasi sebanyak enam kali, kemudian diamati waktu retensi, luas area kromatogram, dan tinggi puncak kromatogram. Rata-rata waktu retensi untuk cefotaxime menunjukkan nilai 9,443 ± 0,08 menit dan KV = 0,85%. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Uji Keterulangan (Repeatability)  cefotaxime Berdasarkan Waktu Retensi (n = 6)

| ppm cefotaxime (μg/ml) | Waktu retensi (menit) |
| --- | --- |
|  | cefadroxil | Cefotaxime | Rasio |
| 10 10 10 10 10 10 | 4,142 4,092 4,083 4,092 4,083 4,100 | 9,383 9,350 9,417 9,45 9,483 9,575 | 2,265331 2,284946 2,306392 2,309384 2,322557 2,335366 |
|  | 4,099 | 9,443 | 2,303996 |
| KV % | 0,541 | 0,847 | 1,101654 |

Keterangan : Uji dilakukan dalam fasa gerak dengan standar

internal cefadroxil 5 μg/ml

Keterulangan berdasarkan rasio luas area kromatogram diperoleh dengan nilai KV = 1,50% (dapat dilihat pada Tabel 4.4), dan hasil keterulangan berdasarkan rasio tinggi puncak kromatogram menunjukkan nilai KV = 1,58% (dapat dilihat pada Tabel 4.4).

Tabel 4.4 Hasil Uji Keterulangan (Repeatability) Cefotaxime Berdasarkan Luas Area Kromatogram (n = 6)

| Konse n trasi cefotaxime (μg/ml) | Luas area kromatogram |
| --- | --- |
|  | Cefadroxil | Cefotaxime | Rasio |
| 10 10 10 10 10 10 | 280614 279208 277041 276185 265973 275472 | 537221 531816 535043 529656 527219 525470 | 1,914448 1,904731 1,931277 1,917758 1,982228 1,907526 |
|  | 275748,8 | 531070,8 | 1,926328 |
| KV % | 1,87 | 0,85 | 1,50 |

Keterangan : Uji dilakukan dalam fasa gerak dengan standar

internal cefadroxil 5 μg/ml

Tabel 4.5  Hasil Uji Keterulangan (Repeatability) Cefotaxime Berdasarkan Tinggi Puncak Kromatogram (n = 6)

| Konsentrasi Cefotaxime (μg/ml) | Tinggi puncak kromatogram |
| --- | --- |
|  | Cefadroxil | Cefotaxime | Rasio |
| 10 10 10 10 10 10 | 11096 11316 11089 11409 11312 11188 | 9784 9815 10095 10128 10078 9965 | 0,881759 0,867356 0,910362 0,887720 0,890912 0,890686 |
|  | 11235 | 9977,5 | 0,888133 |
| KV % | 1,16 | 1,49 | 1,58 |

Keterangan : Uji dilakukan dalam fasa gerak dengan standar internal cefadroxil 5 μg/ml

Pada beberapa literatur, kriteria seksama diberikan jika metode memberikan simpangan baku relatif atau koefisien variasi 2% atau kurang. Tetapi nilai ini sangat fleksibel bergantung pada konsentrasi analit yang dianalisis, jumlah sampel, dan kondisi laboratorium. Koefisien variasi akan meningkat dengan menurunnya kadar analit yang dianalisis (Harmita, 2004).

Hasil Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk melihat kemampuan metode analisis dalam memberikan respon yang baik pada berbagai macam konsentrasi analit pada suatu kurva kalibrasi untuk menghasilkan garis lurus. Parameter adanya hubungan linier dinyatakan dengan koefisien korelasi, dan suatu metode analisi yang valid mempunyai harga koefisien korelasi lebih dari 0,999 (L.R. Snyder et al., 1997).

Untuk mengetahui hubungan linieritas antara konsentrasi cefotaxime dengan rasio luas area kromatogram dan rasio tinggi puncak kromatogram, dibuat kurva kalibrasi dari cefotaxime. Kurva kalibrasi dibuat dengan cara membuat larutan cefotaxime dalam fasa gerak sehingga diperoleh konsentrasi akhir 5, 10, 15, 20, dan 25 μg/ml yang mengandung standar internal cefadroxil dengan konsentrasi akhir 5 μg/ml kemudian setiap konsentrasi cefotaxime diukur dengan  KCKT. Masing-masing konsentrasi dilakukan tiga kali pengukuran. Persamaan garis regresi linier dengan koefisien korelasi terbaik digunakan untuk menetapkan kadar sampel cefotaxime untuk kemudian diamati nilai akurasi dan presisinya. Pada Tabel 4.6 dan 4.7 dapat dilihat nilai a (intercept), b (slope), dan r (koefisien korelasi) dari masing-masing persamaan kurva kalibrasi.

Tabel 4.6 	Hasil Uji Linieritas Cefotaxime Berdasarkan Rasio Luas Area Kromatogram (Replikasi = 3)

| Replikasi | Nilai |
| --- | --- |
|  | a | b | r |
| 1 | 0,1779 | 0,1783 | 0,999550 |
| 2 | 0,183 | 0,160 | 0,998499 |
| 3 | 0,186 | 0,132 | 0,998999 |

Keterangan : Uji dilakukan dalam fasa gerak dengan konsentrasi cefotaxime    5, 10, 15, 20, dan 25 μg/ml dengan standar internal cefadroxil 5 μg/ml

Untuk menetapkan kadar sampel, digunakan persamaan kurva kalibrasi yang mempunyai koefisien korelasi > 0,999, dimana nilai ini merupakan kriteria suatu metode analisis yang valid (L.R. Snyder et al., 1997). Persamaan garis regresi linier berdasarkan rasio luas area pada Tabel 4.8 (perhitungan dapat dilihat pada Lampiran) yang digunakan untuk menetapkan kadar cefotaxime adalah y = 0,1779 x +0,1783 dengan r = 0,999550.

Tabel 4.7	Hasil Uji Linieritas Cefotaxime dengan Berdasarkan Rasio Tinggi Puncak Kromatogram (replikasi = 3)

| Replikasi | Nilai |
| --- | --- |
|  | a | b | r |
| 1 | 0,086 | 0,008 | 0,998498 |
| 2 | 0,084 | 0,073 | 0,999599 |
| 3 | 0,086 | 0,045 | 0,998999 |

Keterangan : Uji dilakukan dalam fasa gerak dengan konsentrasi cefotaxime    5, 10, 15, 20, dan 25 μg/ml dengan standar internal cefadroxil 5 μg/ml

Persamaan garis regresi linier berdasarkan rasio tinggi puncak pada Tabel 4.7 (perhitungan dapat dilihat pada Lampiran  yang digunakan untuk menetapkan kadar cefotaxime adalah y = 0,084 x + 0,073 dengan r = 0,999599.

Nilai koefisien korelasi yang diperoleh berdasarkan rasio luas area kromatogram dan rasio tinggi puncak kromatogram menunjukkan nilai > 0,999, hal ini membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan sudah memenuhi kriteria linieritas pada rentang 5-25 μg/ml. Persamaan garis kurva kalibrasi yang terbaik ditunjukkan pada Gambar 4.3 dan 4.4

Gambar 4.3 	Kurva kalibrasi cefotaxime berdasarkan rasio luas area kromatogram

Keterangan : Kurva kalibrasi dibuat dari konsentrasi cefotaxime 5, 10, 15, 20, dan 25 μg/ml dengan standar internal cefadroxil 5 μg/ml dalam fasa gerak.

Gambar 4.4 	Kurva kalibrasi cefotaxime berdasarkan rasio tinggi puncak kromatogram

Keterangan : Kurva kalibrasi dibuat dari konsentrasi cefotaxime 5, 10, 15, 20, dan 25 μg/ml dengan standar internal cefadroxil 5 μg/ml dalam fasa gerak.

Hasil Uji Limit of Detection (LOD)

Limit of detection (LOD) mutlak ditentukan jika analit yang dianalisis konsentrasinya relatif kecil seperti dalam matrik biologis (G. Indrayanto, 1994). Hasil uji LOD dihitung berdasarkan kurva kalibrasi cefotaxime dari persamaan yang mempunyai koefisien korelasi (r) terbaik. Nilai LOD ditetapkan dari kurva kalibrasi cefotaxime terhadap rasio luas area kromatogram dan rasio tinggi puncak kromatogram. Nilai LOD dari rasio luas area kromatogram adalah 0,05082 μg/ml dan berdasarkan rasio tinggi puncak kromatogram adalah 0,05896 μg/ml.

Hasil Uji Limit of Quantitation (LOQ)

Limit of quantitation (LOQ) mutlak ditentukan jika analit yang dianalisis konsentrasinya relatif kecil seperti dalam matrik biologis (G. Indrayanto, 1994). Hasil uji LOQ dihitung berdasarkan kurva kalibrasi cefotaxime dari persamaan yang mempunyai koefisien korelasi (r) yang paling baik. Nilai LOQ ditetapkan dari kurva kalibrasi cefotaxime terhadap rasio luas area kromatogram dan rasio tinggi puncak kromatogram. Nilai LOQ dari rasio luas area kromatogram adalah 0,1694 μg/ml dan berdasarkan rasio tinggi puncak kromatogram adalah 0,1965 μg/ml. Nilai LOQ sangat tergantung pada galat sistemik yang dapat dilihat sebagai intercept atau titik potong pada sumbu y dari persamaan garis kurva kalibrasi.

## Hasil Penentuan Ketelitian (Precision) dan Ketepatan (Accuracy)

Untuk mengetahui presisi dan akurasi, dibuat 3 macam konsentrasi sampel cefotaxime yang kadarnya ditetapkan berdasarkan kurva kalibrasi cefotaxime. Konsentrasi sampel cefotaxime dalam fasa gerak dibuat sekitar nilai kosentrasi pada kurva kalibrasi, berturut-turut adalah 10, 20, dan 25 μg/ml dan mengandung standar internal cefadroxil 5 μg/ml. Kadar sampel ditetapkan dari persamaan kurva kalibrasi cefotaxime terhadap rasio luas area kromatogram dan tinggi puncak. Kemudian data yang diperoleh digunakan untuk menentukan nilai akurasi dan presisi.

Pada Tabel 4.8 terlihat bahwa perhitungan kadar sampel cefotaxime berdasarkan rasio luas area kromatogram memberikan nilai presisi yang dinyatakan sebagai KV (%) dari konsentrasi 10, 20, dan 25 μg/ml berturut-turut adalah 1,28%, 1,03%, dan 0,33%.. Nilai tersebut sesuai dengan persyaratan, yaitu dengan nilai KV < 2%. Untuk nilai akurasi yang dinyatakan dalam % recovery sampel dengan konsentrasi 10, 20, dan 25 μg/ml berturut-turut adalah 95,62-99,18%,  98,92-100,84%, dan 99,66-100,32% (perhitungan dapat dilihat pada Lampiran).

Pada Tabel 4.9 terlihat bahwa perhitungan kadar sampel cefotaxime berdasarkan rasio tinggi puncak kromatogram memberikan nilai presisi (KV %) untuk ketiga sampel berturut-turut adalah 0,19 %, 0,49% dan 0,35%. Untuk nilai akurasi dari sampel cefotaxime dengan konsentrasi 10, 20, dan 25 μg/ml dengan standar internal cefadroxil 5 μg/ml berdasarkan perhitungan kurva kalibrasi rasio tinggi puncak komatogram berturut-turut adalah 93,76-99,69%, 101,06-101,99%, dan 98,88-99,56% (perhitungan dapat dilihat pada Lampiran).

Tabel 4.8 	Hasil Uji Akurasi dan Presisi Sampel cefotaxime Berdasarkan Rasio Luas Area Kromatogram

| Replikasi | Konsentrasi cefotaxime nominal (μg/ml) |
| --- | --- |
|  | 10 | 20 | 25 |
|  | Konsentrasi cefotaxime yang diperoleh (μg/ml) |
| 1 2 3 | 9,5646 9,5622 9,7777 | 20,1681 19,7844 19,8422 | 25,0794 24,9150 24,9688 |
| Replikasi | Akurasi (%) |
| 1 2 3 | 99,18 95,65 95,62 | 100,84 98,92 99,21 | 10,32 99,66 99,88 |
| Akurasi | 96,82 99,66 99,95 |
| Presisi (% KV) | 1,28 | 1,03 | 0,33 |

Keterangan : Uji akurasi dan presisi dilakukan pada sampel cefotaxime dalam fasa gerak dengan standar internal cefadroxil 5 μg/ml.

“Konsentrasi cefotaxime yang diperoleh” merupakan konsentrasi cefotaxime hasil perhitungan dari persamaan kurva baku y = 0,1779x + 0,1783, r = 0,9991

Tabel 4.9 	Hasil Uji Akurasi dan Presisi Sampel cefotaxime Berdasarkan Rasio Tinggi Puncak Kromatogram

| Replikasi | Konsentrasi cefotaxime nominal (μg/ml) |
| --- | --- |
|  | 10 | 20 | 25 |
|  | Konsentrasi cefotaxime yang diperoleh (μg/ml) |
| 1 2 3 | 9.7370 9.7343 9.7039 | 20,2112 20,3973 20,2402 | 24,7200 24,8910 24,8115 |
| Replikasi | Akurasi (%) |
| 1 2 3 | 93,76 99,69 95,62 | 101,06 101,99 101,20 | 98,88 99,56 99,25 |
| Akurasi | 97,25 101,42 99,23 |
| Presisi (% KV) | 0.19 | 0.49 | 0.35 |

Keterangan : Uji akurasi dan presisi dilakukan pada sampel cefotaxime dalam fasa gerak dengan standar internal cefadroxil 5 μg/ml

“Konsentrasi cefotaxime yang diperoleh” merupakan konsentrasi cefotaxime hasil perhitungan dari persamaan kurva baku y = 0,084x + 0,073, r = 0,9995

## Hasil Uji Kesesuaian Sistem (System Suitability Test)

Untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan berjalan secara efektif maka perlu dilakukan uji kesesuaian sistem. Suatu parameter yang berguna adalah keterulangan penyuntikan yang ditentukan dengan menghitung koefisien variasi (KV) dari waktu retensi, rasio luas area, rasio tinggi puncak, tailing factor, dan asimetri puncak kromatogram.

Dilakukan enam kali penyuntikan terhadap sampel cefotaxime dengan konsentrasi 10 μg/ml, yang mengandung standar internal cefadroxil 5 μg/ml, kemudian diamati waktu retensi, rasio luas area, dan rasio tinggi puncak kromatogram. Konsentrasi tersebut dipilih untuk mewakili konsentrasi rendah, diasumsikan jika hasil konsentrasi rendah sudah dapat memberikan nilai yang baik, maka diharapkan konsentrasi tinggi memberikan nilai yang baik pula. Pada Tabel 4.10 dapat diketahui KV dari waktu retensi, rasio luas area kromatogram, dan rasio tinggi puncak kromatogram < 4%, nilai ini menunjukkan bahwa metode analisis yang digunakan telah memenuhi kriteria kesesuaian sistem yaitu KV < 10%.

Kesesuaian sistem juga digunakan untuk mengetahui faktor asimetri dan faktor ikutan (tailing factor) dari puncak. Asimetri dan faktor ikutan digunakan untuk mengetahui kondisi kolom dan kondisi percobaan. Asimetri puncak cefotaxime dengan konsentrasi10 μg/ml dan cefadroxil adalah 0 (terdapat pada hasil kromatogram), dapat dilihat pada kromatogram kesesuaian sistem (pada lampiran G) bahwa kedua puncak terlihat cukup simetris. Nilai tersebut telah memenuhi kriteria nilai asimetri yakni < 2 (L.R. Snyder et al., 1997). Nilai faktor ikutan untuk puncak cefotaxime dan cefadroxil adalah 0 (terdapat pada hasil kromatogram), dapat dilihat pada kromatogram keseuaian system (pada lampiran G) bahwa kedua puncak tidak memiliki factor ikutan. Faktor ikutan yang diperoleh telah memenuhi nilai persyaratan, yaitu < 2 (Snyder et al., 1997).

Tabel 4.12  Hasil Uji Kesesuaian Sistem Cefotaxime           (n = 6)

| Nilai KV atas waktu retensi, luas area kromatogram, tinggi puncak kromatogram, asimetri, dan faktor ikutan | Konsentrasi cefotaxime 0,25 μg/ml |
| --- | --- |
|  | Nilai koefisien variasi (KV) |
| Waktu retensi | Cefadroxil cefotaxime | 0,5411 0,8472 |
|  | Rasio | 1,1016 |
| Luas area kromatogram | Cefadroxil cefotaxime | 1,8713 0,8520 |
|  | Rasio | 1,5016 |
| Tinggi puncak kromatogram | Cefadroxil cefotaxime | 1,1647 1,4904 |
|  | Rasio | 1,5770 |

Keterangan : Uji kesesuaian sistem dilakukan pada cefotaxime 10 μg/ml dalam fasa gerak dengan standar internal cefadroxil 5 μg/ml

Gambar 4.5 	Kromatogram overlay uji kesesuaian sistem cefotaxime 10 μg/ml dengan standar internal cefodroxil 5 μg/ml dalam fasa gerak (n = 6)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : (1) Optimasi kondisi KCKT dapat dilakukan dengan baik karena telah memenuhi kriteria dari waktu retensi, resolusi, jumlah keeping teoritis dan HETP, sehingga analisis lanjut dapat dilakukan secara KCKT dengan detektor UV. (2) Dari hasil validasi metode yang meliputi parameter : selektivitas, keterulangan, linieritas, batas deteksi, batas kuantitasi, ketelitian, ketepatan, dan kesesuaian sistem, maka metode yang digunakan memiliki validitas sesuai dengan yang dipersyaratkan sehingga dapat digunakan untuk menganalisis Cefotaxime dalam pelarutnya.

Saran

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut : (1)melakukan validasi metode analisis cefotaxime dalam cairan hayati (urin atau plasma) melalui ekstraksi (2) Menggunakan relawan (volunteer) agar hasil yang diperoleh dapat langsung digunakan untuk uji ketersediaan hayati (bioavailabilitas) dan uji kesetaraan hayati (bioekivalensi).

DAFTAR PUSTAKA

American Society of Health-System Pharmacists,

2007.Cefotaxime.http://id.search.yahoo.c

m/ [Diakses tanggal 20 Desember 2008].

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1995.

Farmakope Indonesia. Edisi IV. Jakarta:

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. hal. 1009-1012.

Gritter, R.J., J.M. Bobbit, dan A.E. Schwarting. 1991. Pengantar Kromatografi. Edisi II. Bandung: ITB. hal.180-230.

Harmita. 2004. Petunjuk pelaksanaan validasi

metode dan cara perhitungannya. Majalah

Ilmu Kefarmasian. 1(3):117-135.

Hidayat, A. 1999. Validasi Metode Analisis Kimia. Bul. Agro Bio. 2(2):22-28.

Indrayanto, G. 1994. Metoda validasi pada analisis dengan kromatografi. Medika-Jurnal Kedokteran & Farmasi. 20(2): 49-51.

Miller, J.C. and J.N. Miller. 1988. Statistic for Analytical Chemistry. 2nd Edition. New York: John Wiley & Son. p.109-120.

Prabaningrum, N. dan Septiana V. 2008. Cefotaxime.http://yosefw.wordpress.com/ 2008/03/. [16 Oktober 2008)

Snyder, L.R., J.J. Kirkland, and J.L. Glajch. 1997. Practical HPLC Method Development. 2nd Edition. New York: John Willey & Sons, Inc. p. 119-144, 643-728, 736.

Underwood, A.L. 1986. Analisis Kimia Kuantitatif. Penerjemah: Aloysius H.P. Jakarta: Erlangga. hal. 553-559. [My paper]